全可调颌架参数

一、设备用途：

用于各种牙科诊断治疗，,可与电子面弓配合使用，可调的参数可以与同品牌电子面弓对接。

二、技术参数

1、★对人体解剖结构的完美复制,全系列解剖式设计。弯曲的髁导曲线设计。且调整参数无需工具。

- 前伸髁导斜度可调节-10°至90°（鼻翼耳平面）、-25°至75°（眶耳平面）

- 侧方髁导斜度可调节为0°至30°（矢状面）；

- 迅即侧移可调节0-1.5mm；后退位可调节 0 - 1mm；

- 前伸位/咬合抬高可调节0 -1.5mm；

- 位移角可调节 - 20°至+ 20°。

- 前牙切导斜度及尖牙引导斜度全可调0°至80°。

2、全不锈钢材质-经久耐用（髁盒也是金属材质）

3、流线型设计-美观，视野开阔，光滑无棱角。

4、三工位设计，每个工位三个橡胶支脚，正位放置；45度倾斜放置；倒置，人体工学的设计，方便技师操作。

5、★正中锁设计，三挡调节，上下颌体分离、自由实现前伸侧方运动的同时保持上下颌体始终连接在一起、正中锁三挡，两侧各一个互不干扰。

6、★下颌体部分和同品牌平均值、半可调颌架都是相同的，节省升级颌架的成本。

7、颌架可以与面弓直接对接，完成颌位关系转移，无需转移台。

8、★Splist-cast设计：三点磁吸式固位，石膏模型与架环通过螺丝旋钮可直接分离。

9、产品参数

split cast系统安装高度                      97 mm

长度                                                   185 mm

宽度                                                   165 mm

高度                                                   160 mm

重量                                                   680 gr

材料铝、不锈钢、塑料

表面   铝阳极氧化处理

三、全可调颌架配置清单

- 切导针及零位校准器1套

- 两面切导盘：0°切导盘，20°切导盘 1个

- 架环                                   2块

- 固位帽 2个

- 上颌体 1套

- 下颌体1套

- 上颌体支撑杆1个

- 脱模螺丝1个

- 用户手册 1套