| 高温灭菌器每次维护保养项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容（可参照高温灭菌器维护保养指南进行） | 打“√” |
| 1 | 检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换)/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换) | □ |
| 2 | 对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2年更换） | □ |
| 3 | 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换） | □ |
| 4 | 紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线 | □ |
| 5 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 | □ |
| 6 | 清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水 | □ |
| 7 | 调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅 | □ |
| 8 | 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） | □ |
| 9 | 清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车 | □ |
| 10 | 清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀 | □ |
| 11 | 清洗门胶条，清洁门密封槽 | □ |
| 12 | 清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏 | □ |
| 13 | 检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效 | □ |
| 14 | 检查进水管路是否漏水， 水压力（ ）Mpa(设备要求0.15-0.3Mpa）蒸发器水位是否正常 | □ |
| 15 | 检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（ ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） | □ |
| 16 | 压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力（ ）Mpa(设备要求0.5-0.7Mpa） | □ |
| 17 | 手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力（ ）min升到0.21Mpa |  |
| 18 | 运行保压程序，极限真空（ )Kpa(≤-90Kpa)，泄漏速率（ ）Pa/min（＜130Pa/min) | □ |
| 19 | 运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间（ ）分钟，升温时间（ ）分钟，程序运行时间（ ）分钟，灭菌阶段温度变化范围（ ），压力变化范围（ ）BD测试是否合格 | □ |
| 20 | 检查程序运行参数是否正常 | □ |

附录2

| 清洗消毒器单机每次维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维护保养指南进行） |  | 确认打“√” |
| 1 | 检查空气过滤器 | 2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换 | □ |
| 2 | 检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管 |  | □ |
| 3 | 检查喷射臂固定环及相关配件 |  | □ |
| 4 | 检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件 |  | □ |
| 5 | 门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管 | 6000次循环/3年/按需 |  |
| 6 | 紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线 |  | □ |
| 7 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  | □ |
| 8 | 清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水 |  | □ |
| 9 | 清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊 |  | □ |
| 10 | 检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅 |  | □ |
| 11 | 校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头 |  | □ |
| 12 | 自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响 |  | □ |
| 13 | 手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效 |  | □ |
| 14 | 检查计量系统进液精度：清洗液（ ）ml/s，上油液（ ）ml/s，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |  | □ |
| 15 | 检查进水管路是否漏水，进水压力（ ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） |  | □ |
| 16 | 检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（ ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |  |
| 17 | 手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏， 过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后，空气温度达到（ ）℃ |  | ≧110℃ □ |
| 18 | 空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速（ ）转/分钟，程序运行时间（ ）分钟 |  | ≧15转/分钟 □ |
| 19 | 检查程序运行参数是否正常 |  | □ |

附录3

| 电热蒸汽发生器每次维护保养项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容 | 打“√” |
| 1 | 紧固设备电源、加水泵、加热管、交流接触器连接线 | □ |
| 2 | 检查电源连接线是否破损，运行时是否老化发热 | □ |
| 3 | 检查进水、排水阀门是否有效，清洁进水过滤网， | □ |
| 4 | 检查电热管工作是否正常，是否损坏 | □ |
| 5 | 检查进水管路是否漏水， 水源压力（ ）Mpa | □ |
| 6 | 检查安全阀是否能有效开启保护 | □ |
| 7 | 手动反复开启电加热，查看交流接触器是否打火，是否黏连 | □ |
| 8 | 加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） | □ |
| 9 | 开机运行设备，检查是否运转正常 | □ |

附录4

| 干燥柜每次维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维护保养指南进行） |  | 确认打“√” |
| 1 | 检查空气过滤器 | 2000次循环/12个月需要更换 | □ |
| 2 | 门密封胶圈、风压开关软管 | 6000次循环/3年/按需 |  |
| 3 | 紧固设备电源、风机、空气电热管、交流接触器连接线 |  | □ |
| 4 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  | □ |
| 5 | 手动开风机、电加热管，检查电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，4分钟后，空气温度达到（ ）℃ |  | □ |
| 6 | 检查程序运行参数是否正常 |  | □ |

附录5纯水机维护及耗材更换明细

| 医用纯水机耗材定期更换明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 更换次数 |
| 1 | 食品用活性炭 | 食品级果壳炭 | 袋 | 1 | 1次/1年 |
| 2 | 钠离子树脂 | 001*7阳离子树脂 | 桶 | 2 | 1次/1年 |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 | 根 | 2 | 1次/1年 |
| 4 | 保安过滤滤芯 | 5um*20英寸 | 支 | 1 | 1次/3个月 |
| 5 | 单向阀 | DN25 | 个 | 1 | 1次/1年 |

注：纯水机更换耗材费用由医院另外付费结算。

服务要求：1、每隔__1_个月对设备进行一次维护保养；2设备损坏或有安全隐患的配件，需定期更换的易损件均由乙方免费更换3、负责高温灭菌器、蒸发器自带压力表每年2次、安全阀每年1次的检验，和蒸发器每年一次的年度检验报告，并承担由此产生的费用.4、其他服务