附件：20.12拟采购设备参数要求

1. **口腔种植治疗仪（种植机）：**

具备快速、慢速调节，扭力调节，进出水调节，配置脚踏开关，光纤制导

**二、光纤种植机头**：
与原购置的W&H种植机能匹配的光纤种植机头，速度传输比率20:1

**三、超声波清洗机：**

用于口腔科车针清洗、种植手术器械工具盒（ITI工具盒、百康工具盒等）的清洗。要求清洗腔容积≥30L，功率≥1200W，电源电压220V50HZ,防护等级IPX1。需配置至少15个车针清洗专用篮。

1. **移动手术站灯：**
2. 圆盘外形，符合空气动力学原理，无影效果好；
3. 双透镜光学组件，避免单透镜组件产生的光斑边缘黄色的缺陷，产生均匀的手术光斑和极佳的无影效果；
4. 灯头自回流散热设计，医生头部温升小于1ºC；
5. 无菌操控模式：采用智能无菌操作手柄，在无菌区手术医师自主无菌操控手术灯的开关、亮度、定位、一键式内镜模式等功能，无需巡回护士的协助；
6. 照明亮度： ≥100,000 Lux；

 色温度：≥4300°K；

 聚焦深度：≥121cm；

 显色指数(R9)：≥95。

 光斑大小：≥26cm；

 辐射热：≤2mw/m2 Lux，冷光效果好；

 LED灯泡寿命：≥50,000小时；