**设备参数**

**预算单价56万元，数量1台**

一、外形设计新颖，移动式，底座配有自锁装置的万向脚轮，体积小，重量轻，便于操作和移动   
二、显微镜主镜   
**1、 显微镜主镜系统**   
1.1、主镜全镜组复消色差光学系统，成像清晰、锐利；   
\*1.2、放大倍数满足1.9-18.2倍放大；   
1.3、倍数调节方式：电动无级变倍；   
1.4、变倍系数1:6；   
1.5、视野范围≥12-116mm；   
\*1.6、双目镜筒0-180度范围可调，便于操作者调整体位；瞳距可调范围不小于：55-75mm；

1.7、12.5倍广角目镜系统   
1.7.1、；广角目镜具有屈光补偿功能，调节范围不小于：+5/-8D；   
1.7.2、广角目镜眼杯高度可调   
\*1.8、显微镜物镜：智能电动连续调焦系统，调焦范围200mm-410mm，变焦速度可调，高倍镜下速度慢，低倍镜下速度快；   
1.9、前端高质量的镜头保护镜，可以防止唾液和血液的飞沫喷溅；   
  
**2、 照明系统**   
\*2.1、冷光源照明系统，主光源：180W氙灯，备用光源：180W氙灯   
2.2、光源传导方式：光导纤维；   
2.3、内置主光源和备用光源灯泡同时内置在光源控制舱内，并具有自动切换功能，可在主光源发生故障时，自动切换到备用光源，保证手术顺利进行；   
2.4、光斑直径大小可调，直径调节范围≥11mm-142mm；   
\*2.5、光源照明亮度可通过手柄电动调节；