附件：

传递窗  预算：6万元   数量1套

1.八单元双面互锁，采用不锈钢材质，通道内设置紫外线灯； 
2.门带玻璃视窗，双门互锁结构； 
3.外形尺寸：1070（W）×1590（H）×650（D）mm，单个通道尺寸：460（W）×460（H）×650（D）mm。

水处理系统  预算：15万元   数量1套

1.一级纯水产水量≥2000L/h，电导率≤15μs/cm，同时水利用率≥60%，脱盐率≥ 99%； 
2.反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能，要求高压泵流量≥ 2 m/h、扬程≥ 130m； 
3.纯水供水系统应由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成，其中纯水泵要求材质应为不锈钢，流量≥2m3/h、扬程≥30m；水箱材质应为SUS304不锈钢，同时带液位装置； 
4.供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，管路要求高压部分应采用SUS304不锈钢，管路连接采用焊接方式、卫生级管路、内外抛光卡箍式连接方式，低压部分U-PVC； 
5.可在线显示电导率等参数，自动开停机,实现无人看管，预处理系统自动冲洗及再生运行，具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置，多功能监测可实现水质、流量、压力等通过液晶触摸屏在线显示； 
6.设备外形尺寸不大于：1500（W）*800（H）*18000（D）mm；水箱直径1100mm； 
7.配齐设备正常运行所需附件：主机1台、盐箱1个、不锈钢纯水箱1个、树脂罐1个、机械过滤器1个； 
8.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时内到现场），设备维护保养在三年或三年以上（包含保安过滤器滤芯更换），每月应定期上门维护保养。

干燥柜   预算：6万元   数量1台

1.舱体容积≥360L，外形尺寸不大于：1000（W）*2200（H）*650(D)mm； 
2.装载量≥9个器械托盘，舱体及外壳材质为304不锈钢或更优材质，设计隔热夹层； 
3.液晶显示屏，内置≥10套陈程序； 
4.温度设置范围40℃-90℃，时间范围0 -9999秒； 
5.设备配有≥3个风机，≥2组加热管，柜体底部配置加热管、风机； 
6.底部设计收集冷凝水装置； 
7.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时内到现场），设备维护保养在三年或三年以上，每月应定期上门维护保养。

多功能清洗中心   预算：26.8万元   数量1套

1.材质：槽体采用316L不锈钢，槽体厚度≥2mm，柜门材质及结构要求：采用SUS304优质不锈钢或更优材质，对开式复合门，各标准单元可根据需求自由组合； 
2.设备长宽高应符合现场预留空间； 
3.柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚； 
4.蒸汽清洗机：罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm；设计压力≥1.0Mpa；容积：5L；蒸汽压力值设定范围为0-0.55Mpa； 
5.蒸汽清洗槽：配备可推拉式亚克力透明清洗防护罩； 
6.手柄要求：选用优质黑色含油尼龙材质，造型采用圆弧过渡式设计；       
7.超声、煮沸槽控制系统：采用液晶屏数字显示，单片机控制，清洗程序可设置并保存； 
8.设备顶部配套等长的一体式储物柜； 
9.配置至少应包含：5槽设计、蒸汽清洗机1台、防护罩1套、超声波清洗器1台、煮沸槽1个、水枪3把、气枪1把、水龙头5个、空气压缩机、照明灯、车针加盖网篮30个、清洗槽缓冲垫、洗眼器、 热水器1台； 
10.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时内到现场），设备维护保养在三年或三年以上，每月应定期上门维护保养。

脉动真空压力蒸汽灭菌器   预算：96万元   数量2台

1.方形柜体，内室容积≥890L，单台装载≥15个标准篮筐，设备尺寸≤1800（W）×2250（H）×2400（D）mm； 
2.具备快开门安全联锁装置，设备自带检修空间； 
3.主体采用环形加强筋结构，环形加强筋个数≤6个，进汽口数量≤6个，使用寿命≥15年（或≥30000次灭菌循环）； 
4.内壳、夹套均为316L耐腐蚀不锈钢材质，门板、设备管路采用304不锈钢材质，不锈钢卡箍连接； 
5.主控制器采用工业级PLC，≥8英寸高分辨率彩色触摸屏，可查看排水温度、供水温度、灭菌运行程序的记录曲线图； 
6.无压排水，具备废水循环水箱，排水温度≤65℃； 
7.操作面板可选程序包含：BD程序、134℃灭菌、121℃灭菌、腔体测漏程序、重载程序，内置热敏打印机，可连接追溯系统； 
8.电脑自动控制，具备故障声音报警功能和自动故障诊断功能以及故障记录功能； 
9.内置洁净蒸汽发生器，功率≥100KW； 
10.静音无油集中空压机，产气量≥300L/min，功率≥1.5kw，可定期自动排污水，双泵供气，内置冷风、净化干燥系统； 
11.一单元双面互锁传递性能要求：     
①采用不锈钢材质，通道内设置紫外线灯； 
②门带玻璃视窗，双门互锁结构； 
③外形尺寸不大于：550（W）×550（H）×650（D）mm，通道尺寸不小于：460（W）×460（H）×650（D）mm； 
12.配置清单明细（单台）：主机1台、消毒内车2辆（含4层格栅）、外搬运车4辆、静音无油集中空压机1台、增压泵（保证3台大台灭菌器、8台小台灭菌器正常运行）、大灭菌篮筐50个（450*340*70mm）、小灭菌篮筐60个（340*250*70mm）、管腔器械干燥器1套、库房垫板（包边）3个、器械打包台双面1个（含抽屉、放大镜）、平板五层存放架2个、器械清点台1个、可调节工作椅3张、一单元双面互锁传递4个； 
13.整机保修三年，福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时内到现场），每月应定期上门维护保养。

全自动喷淋清洗机    预算：155万元   数量1台

1.单舱舱体容积≥500L，装载≥12个标准篮筐，设备规格≤1200（W）×4000(D)×2300(H)mm ，4舱包含清洗舱、超声舱、消毒舱、干燥舱； 
2.舱体材质：采用316L不锈钢材质，使用寿命≥10年；循环泵采用≥1100L/min的不锈钢泵体，阀门采用金属气动阀，口径≥2寸； 
3.外接蒸汽加热，具备≥2个快速预热水箱； 
4.采用PLC控制系统，前后双彩色≥10寸触摸屏，动态显示各个状态参数； 
5.内置热敏打印机，打印过程曲线并记录A0值，可连接至追溯系统； 
6.采用滚轮传送；设备前后各有一个装卸载平台，且具有车位检测功能； 
7.电脑自动控制，带自动故障诊断功能，预设程序≥7个，内置程序≥16个； 
8.配置清单明细：多舱式清洗消毒器1台、电动升降传递窗1套、清洗架4个、搬运车4辆、清洗篮筐48个、能量吊塔3个、两层平台车2辆、密纹网篮30个、多功能U型架10个，蒸汽发生器1台； 
9.电动升降传递窗： 
①钢化玻璃视窗； 
②外围尺寸要求不大于：930（W）×100(L)×1660(H)mm； 
③通道尺寸要求不小于：710(W) ×790(H)mm； 
10.整机保修三年，福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时内到现场），每月应定期上门维护保养。

全自动喷淋清洗机    预算：46万元   数量1台

1.单腔容积：≥500L，设备规格≤1100（W）×1000(D)×2200(H)mm，单台装载≥12个标准篮筐； 
2.舱体材质：316L不锈钢，使用寿命≥10年，阀门采用金属气动阀，口径≥2寸； 
3.具备清洗水压自动监测功能，具备汽电两种能源，≥2个快速预热水箱； 
4.采用PLC控制系统，前后双彩色触摸屏，动态显示各个状态参数； 
5.内置热敏打印机，打印过程曲线并记录A0值，可连接至追溯系统； 
6.清洗架的清洗层板、喷臂可拆卸，方便调整高度； 
7.具备3种以上颜色状态灯，具备声、光及文字三重报警系统，具备终末漂洗水电导率监测功能； 
8.电脑自动控制，带自动故障诊断功能，预设程序≥7个，内置程序≥20个； 
9.配置清单明细：主机1台、洁净蒸汽发生器1台、清洗架3个（高慢速手机、IMS器械盒、器械清洗架各一个）、搬运车4辆、清洗篮筐24个（480*250*50mm）、污物接收台1个，污物车1辆； 
10.洁净蒸汽发生器性能要求： 
①水容积≤30L； 
②加热密度高，热效率可达98%； 
③产汽量≥160KG/h；从开机到加热至额定压力(0.65Mpa)≤5分钟； 
④全不锈钢材质，具有自动排污功能； 
⑤全自动控制，自动补水，缺水自动切断加热； 
⑥尺寸要求不大于：1300(D)×830（W）×1900(H)mm； 
11.具备排风冷却器，干燥的空气排放温度≤35℃； 
12.整机保修三年，福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时内到现场），每月应定期上门维护保养。