参数

- 一、数字化口腔手术机器人

- 性能要求：1、采用三目光学跟踪定位仪，在环境光下即可实现对目标物三维位置和姿态的实时亚毫米级追踪，配有光学跟踪定位仪支架；可获取视野范围内所有物体信息。
2、适配各种品牌型号牙椅/种植机/种植手机。
3、牙科种植手术定位件，可被三目光学定位追踪仪自动识别跟踪三维位置和姿态，内含在CBCT影像中可高亮显影的标识球，实现患者位置的自动注册和动态跟踪。
4、标志物标准产品，随时可以手术，无需根据患者情况个性化定制，重量≤10g重量轻便，便于佩戴，舒适性高，不增加患者负担。
5、软件功能：支持基于CBCT影像自动分割牙列、牙槽骨、上颌窦、神经管，实现上述解剖结构自动三维重建。

- 数字化口腔手术室

- 性能要求：1、在手术室墙壁内嵌1台数字化机柜，机柜内放置：矩阵编码一体机、数字化工作站、电源管理设备及部分外设，可通过数字化机柜实现的功能：（1）实现该间手术室的数字化系统的一键开/关；（2）通过触摸屏实现整套数字化系统的使用
2、具有信号采集功能；视频路由影像调度功能；手术示教功能；远程会诊功能；阅片功能；资源管理平台功能等；

- 医用边柜和隔断

- 性能要求：1、台面采用微晶石等优质材质，表面细致，边缘加厚并做弧形处理，结构坚固致密，能抗强抗冲击，具有防渗透着色性能，表面光滑易清洁，整体厚度≥18mm；
2、主体结构采用优质冷轧镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，钢板表面喷塑处理，耐口腔诊室常见化学品腐蚀；

- 3、主体框架有承重方钢及内衬结构，框架静态承重≥300Kg；

- 口腔颌面CT

- 性能要求：1、拍摄模式：需具备CT、PA（全景）、CE（正畸侧位片）、TMJ模式。四个模式可独立设置拍摄，全景片与正畸侧位片非CBCT数据合成；
2、曝光时间：CBCT：≤16s(有效8s)、全景：≤17s、正畸侧位片：≤12s、TMJ：≤20S；
3、最高空间分辨率寸及灰度值：要求CT图像像素尺寸≤45μm；
4、灰度值：要求≥16bit；
5、CBCT成像视野：CBCT成像视野≥17×11cm(Φ×H)，为一次拍摄成像视野；
6、CT传感器有效成像区域：≥16.3cm×16.3cm（非晶硅探测器）

- 五、口内扫描仪

- 性能要求：1、扫描光源 LED （红光、蓝光、绿光），直接扫描，无需喷粉；
2、扫描精度 ≤10微米；
3、扫描仪主机上有切换上颌、下颌或者咬颌模式按钮；
4、扫描过程中可随时切换扫描头；
5、支持智能比色，并能够自动生成比色报告

- 六、口腔根管治疗显微镜

- 性能要求：1、双目镜筒：
2、变倍功能；
3、超大变焦物镜系统
4、视频分辨率：3840x2160（4K，可切换2.7K、1440P、1080P、960P、720P）
5、回放功能

- 牙科综合治疗台

- 性能要求：1、承重范围≧160kg，采用互动补偿式设计，靠背放平后座椅整体长度≧185cm，双关节头枕角度可调，具有颈部支撑功能；
2、采用LED冷暖，混合三档光源，光强度范围3000—28000LUX（距离700mm），色温3000K，4500K，5500K；
3、中央控制的液晶显示屏，可显示牙椅工作的实时参数，也可显示洁牙机、马达的工作参数；
4、具有独立一键式冲洗消毒功能，可快速冲洗手机导管内壁。对水路进行消毒。