附件：参数要求

- 一、超声牙周治疗仪

- 1、输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差 +50% 
2.输出的尖端振动频率：30kHz±5kHz 
3输出的半偏移力（最大值）: 5N，偏差 +50% 
4.尖端输出功率：3W～20W

- 5.工作过程采用采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 
6.智能触摸系统，清晰的控制面板，超灵敏触控。 
7.手柄采用全新压电陶瓷技术，可进行高温高压消毒，彻底杜绝交叉感染。 
8.带LED灯，视野清晰。 
9.钛合金工作尖，不伤牙骨质，牙釉质；工作尖椭圆形轨迹振动，具有抛光功能。 
10.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。 
11.根据工况实时调整输出功率，保证功率输出稳定、高效。 
12 拥有清洁模式

- 二、龈上龈下一体喷砂枪

- 1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体。 
2.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。 
3.前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。 
4.工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。 
△5.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。 
△6.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。 
7.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。 
8.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。 
☆9.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。 
10.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 
△11.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。 
12.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。 
△13.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。 
14.拥有清洁模式。